# 采购需求

一、货物需求

技术参数

- 电动汽车计量检定移动检测平台（3套） - 每套由一台交流充电桩校验装置，一台非车载充电机校验装置，一套60kW交直流可编程负载，一套时钟温湿度标准模块，一辆特种作业车以及相应的系统集成要求构成。 技术要求如下： - 交流充电桩校验装置 - 具备两个国标枪座接口，满足交流充电桩和负载的接入 - 机柜式设计，满足固定到移动载体的设计要求 - 能对充电桩的计量进行测试、内置高精度交流标准表、内置控制导引相关电路，可与充电桩实现交互 - 电压测量： 输入方式：单相或三相四线 输入范围： 0～264V（相电压）/450V（线电压） 准确测量范围：110～264V 准确度： ±0.05%RD (RD为读数) 分辨率： 0.005%RD (RD为读数) - 电流测量： 输入范围： 0～72A 准确测量范围：0.1～72A 准确度： ±0.05%RD(RD为读数) 分辨率： 0.005%RD(RD为读数) - *电能测量： 电压准确测量范围：220V 电流准确测量范围：0.1～72A 准确度： ±0.05%RD (RD为读数) 提供本产品或同类产品第三方法定计量机构校准证书或检测报告证明 - *电压、电流以及电能指标提供本产品或同类产品第三方检测机构校准报告或检测报告证明，准确度等级不低于0.05级 - *内置绝缘电阻测量：电阻测量范围：1 MΩ～50MΩ，提供本产品或同类产品内置绝缘电阻模块的第三方检测机构校准报告或检测报告证明 - 谐波测量：准确度：0.5%RG（2~22次）频率范围：2~100次 - 具备电能脉冲输入和电能脉冲输出接口 - *内置绝缘电阻检测功能，无需携带分离式绝缘检测仪 - 具备温度、湿度测量功能 - 内嵌GPS模块，实现北京时间对时，参考时钟误差不大于1秒 - 具备自动检定和手动检测功能 - 具备与交流负载通信功能 - 内置7寸及以上屏幕，提供相关人机交互界面 - *内置4G模块，插卡后，可实现微信小程序直接控制本设备，提供证明材料 - 非车载充电机校验装置 - 具备两个国标枪座接口，满足直流充电桩和负载的接入 - 机柜式设计，满足固定到移动载体的设计要求 - 能对充电桩的计量进行测试、内置高精度直流标准表、内置控制导引相关电路，可与充电桩实现交互 - 电压测量： 输入范围： 0～1000V 准确测量范围：100V～1000V 准确度： ±0.05%RD（RD为读数） 分辨率： 0.01%RD（RD为读数） - 电流测量： 输入范围： 0～300A 准确测量范围：1A～300A 准确度： ±0.05%RD（RD为读数） 分辨率： 0.01%RD（RD为读数） - *电能测量： 电压准确测量范围：100V～1000V 电流准确测量范围：1A～300A 准确度： ±0.05%RD (RD为读数) - *电压、电流以及电能指标提供本产品或同类产品第三方检测机构校准证书或检测报告证明，准确度等级不低于0.05级 - 具备电能脉冲输入和电能脉冲输出接口 - 具备温度、湿度测量功能，无需携带分离式温度湿度检测器 - 内嵌GPS模块，实现北京时间对时，参考时钟误差不大于1秒 - 具备自动检定和手动检测功能 - 具备与直流负载通信功能 - *内置4G模块，插卡后，可实现微信小程序直接控制本设备，提供证明材料 - 内置7寸及以上屏幕，提供相关人机交互界面 - 交直流可编程负载 - 负载为交直流一体化 - *支持枪口取电和电动汽车自带电池供电 - *负载最大功率：满足直流60kW和交流7kW的使用 - *60kW功率覆盖500V~1000V整个连续区间，满足500V120A的带载需求。 - *负载准确度为±5%，投标时提供省级计量院出具的校准报告证明 - 交流功率≥7kW - 交直流电压输入范围：≥1000V - 交流电流输入范围 ：0~36A（三相） - 直流和交流负载均具备恒压、恒流、恒阻、恒功率等功能 - 内部具备电流和电压测量功能 - 功率步进：0.01kW - 控制方式：CAN总线或串口 - 散热方式：强制风冷 - 温度测量范围：-20℃~120℃ - 具备定电阻模式和模拟电池充电曲线模式 - 保护功能：内部风机均单独具备故障检测，风机出现故障时，可自主切断负载并进行告警，避免风机故障，从而导致负载温度太高，造成事故；具备电压和电流实时监控功能，对异常电压和电流进行判断并中止负载的连接。 - 时钟温湿度标准模块 - 温度测量：范围：-25℃~55℃，准确度：±1℃，分辨率：0.1℃ - 相对湿度测量范围：0%RH~99.9%RH，准确度：±5%RH，分辨率：0.1%RH - *时钟测量准确度:±1s，提供第三方法定计量检定机构出具的校准报告或检测报告证明 - 具备通信接口，支持软件自动获取生成至原始记录 - 具备触摸显示屏 - 特种作业车 - *车辆采用电动汽车，电动汽车电池容量不小于70kWh，续航里程不小于400km - *整车外形尺寸不大于：长度5000mm、宽度2030mm、高度2030mm、轴距3000mm，能开进较低地下停车场内； - 车辆功率不小于150kW，整车总质量不小于3500kg - 驾驶室准乘人数不少于3人，满足一个司机及两个随行人员的乘坐需求， - 车身具备维修窗口，方便后期维护及设备送检 - 对检测设备进行集成 - 配有车载空调、倒车影像等功能 - 车身左右两侧都具备充电枪座，可用于检测车左边或右边插充电桩检测，方便检测人员工作，利于被检充电桩安全方便的接入 - 系统集成 a) 车载电源 *配置逆变模块，将电动汽车自带的电池转变为交流电供设备使用 功率不小于5kW b) 设备集成 提供相应的设备柜进行设备集成 提供相应的通信集成，远程设备可通过Wifi网络实现远程操控 进行相应的设备接线，线路有明显标签 提供操控集成模块，对所有控制逻辑进行自动化控制 c) 软件集成 集控软件具备较为直观的图形界面，测试过程数据实时显示，数据和结果直观明了； 测试报告自动生成，结果自动上传数据库，方便后期调用； d) 负载控制要求 检定过程，可使用车载配套的交直流可编程负载作为检定负载，也可使用电动汽车自带的电池作为检定负载。 e) 人机交互要求 每辆车需配置单独的控制终端，参数不低于i5,8+512G，屏幕16寸，方便操作。 - 性能要求 - *环境试验要求 相关设备都通过GB/T2423环境试验第二部分的试验A：低温，试验B：高温；试验Db：交变湿热试验，提供证明文件。 - *电磁兼容试验要求 1、相关设备都通过GB/T17626-2018电磁兼容试验和测量技术的第2部分静电放电抗扰度试验； - 第4部分电快速瞬变脉冲群抗扰度试验； - 第8部分工频磁场抗扰度试验要求，提供证明文件。 注：相关设备可以是一体化充电桩校验装置，也可以是充电桩现场特性测试仪，用于证明技术能力。 - 其他要求 - 技术文件：供货时应提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、维修说明、产品合格证等技术文件。 - 中标供应商应提供可打印报告的设备1台，提供后期的软件升级服务，包括但不限于因检定规程变更等原因。 - ▲投标人交车时(整车)必须是取得中华人民共和国工业和信息化部发布的对应车型《道路机动车辆生产企业及产品公告》的合格产品(须提供工信部官方查询平台查询截图和网址链接)，并在投标文件中进行承诺（格式自拟）。 - 技术服务： （1）质保期 电动汽车整车质保期不低于5年或10万公里，两者以先到达为准；电动汽车电池质保期不低于8年或40万公里，两者以先到达为准； 除电动汽车外，设备质保期不低于1年，自设备验收合格之日起计算。质保期内提供免费保修，更换同品牌不低于原价位、规格、型号的部件。 （2）质保期后服务 终身免费维修，如需更换零件，按成本价收费。

二、商务要求

2.1 采购范围：采购电动汽车充电桩移动式检定系统3套，具体内容详见“第六章 采购需求”。

2.2 交货期：合同签订后90日历天供货并安装调试完毕。

2.3 交货地点：招标人指定地点。

2.4 质保期：一年。

2.5 质量要求：符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。

2.6 付款方式：合合同签订后采购人支付合同总金额的50%作为预付款，采购人在中标单位完成检定系统后付至合同金额的90%，中标单位将所有设备安装调试完毕后支付至合同总金额的100%。

2.7 履约验收要求：货物到场后，需要进行到货开箱验收，设备箱内必须有合格证、装箱单等厂家相关单证；设备安装调试完毕后，须对整个改造成果进行验收，验收执行国家、省、市或行业现行质量标准。

三、技术要求

3.1 技术方案：（1）安装验收期间，在用户所在地（也可在供应商所在地）对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，出现问题24小时内解决。

（2）包括但不限于(1)配送方式(2)供货时间（3）技术方案及保障措施(4)货物交接的具体技术方案(5)供货过程中的风险分析与解决方案。

3.2 供货方案：为保证本项目货物能够正常供货，投标人需提供供货方案，具有质量保证措施、进度保障措施、人员配备方案。

3.3 安装、调试方案：设备到达用户现场后，中标单位需安排工程技术人员到场按验收指标逐项测试，并确保通过采购人指定的有资质单位的验收，以便设备能够正常使用。

3.4 质保期内保证措施：质保期内货物出现质量或故障等相关问题，投标人需要提供质保期内的相关保证措施，包含但不限于（1）试运行测试、运行（2）安装调试方案（3）应急保障措施(4)备品备件情况(5)维护保养方案(6)人员配备及整体水平等。

3.5 售后服务方案：投标人需提供售后服务方式、响应时间、故障响应及设备维护、售后服务团队。包括但不限于：投标人在接到报障信息后，2小时内通过电话、邮件、微信等方式指导买方排除故障；如仍不能排除，应在48小时内上门调试维修，直至排除故障。

注：

- 电动汽车计量检定移动检测平台为本次采购的核心产品。

- 加▲为必须满足项，否则应当认定其投标无效。

- 本项目中所投产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称3C认证产品）的，应出具由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书复印件或扫描件，否则应当认定其投标无效。