三、技术参数

（一）系统配置：

1、中央分析系统3台：（i5/8G/1T/终端服务器）。集中控制的中央作业平台、分析平台。通过网络接收脑功能放大器的数据，完成数据采集、存储、调入、回放、实时趋势分析、后期分析、数据转存和报告编印，保证数据传输稳定。

2、脑功能放大器3台：多参数监护仪监测参数：脑电≥32通道：包括脑电20道（含4道中线电极）、2道独立蝶骨电极通道、多导生理通道（可设置为肌电通道、眼电通道、心电通道等）。生命体征六参数。

3、视频监测组件3套：对病员进行视频监测，与所有监测参数同步记录并显示。高清数字视频网络摄像系统。具有图像局部放大，即黄金眼功能。

4、事件标记触发键盘3套：≥8路事件状态输入功能。（要求提供软件和硬件证明）。

5、闪光刺激器3套：通过软件可设置1Hz～30Hz闪光频率，可设置步长。闪光刺激器控制方式：手动和自动。闪光频率同步显示在数据记录中。

6、分析副台2台：（i5/8G/1T/终端服务器及相关办公配套设施）。分析作业平台，与放大器具有数据通信能力，可以调取所有病员数据，进行分析、处理、出报告及打印等。

*7、脑功能分析系统 1套：含工作站1台、软件1套、加密狗1个。

8、存储阵列系统 1 套：机架式服务器 24核 32T存储、预留可扩展盘位，服务器控制端 1 套：含 17"终端服务器、键盘、鼠标、连接电缆等，服务器专用机柜 1 套。

9、电视墙1套：≥70寸电视。

（二）脑电、肌电、眼电参数：

1、电压测量：误差不超过±10%。

2、时间间隔：误差不超过±5%

3、幅频特性：0.5Hz～110Hz。

4、共模抑制比：不小于105dB。

5、噪声电平：不大于1.0μV（峰-峰值）；或不大于0.2μVrms(均方根值）。

*6、无创血压测量误差：测量平均差不大于±5mmHg；测量标准偏差不大于±8mmHg。

*7、脑功能监测同时可进行多参数生命体征监测，如心电（ECG）、无创血压（NIBP）、血氧（SpO2）、呼吸（RESP）、脉率（PR）、体温（TEMP）等。脑电、肌电、眼电、心电、血压、血氧等模块高度集成在监护仪内，提供实物图证明。

（三）其他分析功能：

1、睡眠分期具备自动和手动调整，具备事件记录和编辑功能。

2、睡眠呼吸分析功能具备自动和手动调整。

3、睡眠分期、睡眠呼吸具备自动统计数据功能，自动生成报告。

4、脑功能及生命体征相关分析

5、报告结果与脑电波形具备实时同步

6、导练方式可自定义编辑，滤波可自由调整

7、具备快速回放，回放速度可以随时调整

8、事件标记任意编辑及检索

（四）专业定量脑电分析（qEEG分析）

1、相对频带能量分析

2、阿尔法变异分析

3、振幅整合脑电图分析（aEEG分析）

4、复杂度分析

5、对称指数分析

6、暴发抑制识别

*（五）神经网络分析（AI分析）

1、背景波识别（截图证明）

2、发作性放电识别（截图证明）

3、脑电异常波识别（截图证明）

4、睡眠波识别（截图证明）

5、伪迹（干扰）识别（截图证明）

（六）脑功能分析系统

1、无创监测不同脑区的各频段的变化。

*2、提供正常人不同年龄组的国人正常参照值。

3、采用基于神经网络原理的多重谱系算法精确计算分析多种脑功能。

4、高级协同分析功能，准确反映大脑协同活动特征。

5、通过脑电熵分析功能，反映大脑的综合水平。

*6、具有脑电地形图。

- 具有八种比值检验，便于临床诊断。

- 提供预期值与抑郁症精神分裂症强迫症6种脑功能平均值曲线图（截图证明）

- *9、通过脑电信号的分析，反应大脑内兴奋和抑制情况：谷氨酸（GLu）、γ-氦基丁酸（GABA）、5-羟色胺（5-HT）、乙酰胆碱（ACh）、去甲肾上腺素（NE）、多巴胺（DA）等。

（七）服务

对接医院现用信息管理系统，对接费用由中标方承担。